NYITOTT /KONTAKT / INKUBÁTOR/GÖRDÍTHETŐ

ÚJSZÜLÖTT MELEGÍTŐ RENDSZER

Típusa: BABYWARMER BW3

Gyártó: KanMed AB ( Svédország)

A KanMed BABYWARMER BW3 típusú, digitálisan vezérelt nyitott inkubátor használata elsősorban a szülőszobákon, valamint a koraszülött osztályokon, csecsemő kissebészeti osztályokon és a rooming-in rendszerekben használatos. Magyarországon 1993 óta van alkalmazásban.

A rendszer alkalmas újszülöttek melegítésére, melegen tartására és / vagy újramelegítésére kb. 7 kg.

súly határig. Hatása az anyai bőr-bőr kontaktushoz hasonlítható. Adott esetben pótolhatja a konvencionális klinikai inkubátorokat, valamint reanimációs asztalokat is.

A KÉSZÜLÉK ÚJDONSÁGA AZ ELŐDJÉHEZ (BW50) KÉPEST:

A szabályozó egység digitális vezérléssel, színes képernyővel rendelkezik, ami megkönnyíti a készülék kezelését, valamint a beállított értékek és a melegítési folyamat áttekinthetőségét. A készülék súlya sokkal kisebb az elődjénél, ami a készülék mozgatását könnyíti meg.

További előnyként kell megemlíteni, hogy az új BW3 típusú készülékhez nem csak a vízmatracos feltét használható, hanem akár a későbbiek folyamán is, a vízmatrac, gélpaddal helyettesíthető. Ekkor a berendezés reanimációs asztalon, vagy műtétek során kényelmesen használható.

A készülékhez bőrfelületi hőmérsékletmérőt csatlakoztatva, és baby crib-be helyezve, teljes értékű nyitott inkubátorként is használható.

A BW3 típusú készülék ára megegyezik az elődkészülék árával. Ha figyelembe vesszük a készülékben rejlő többletlehetőségeken keresztül annak gazdaságosságát, ez valóban figyelemre méltó!

FELHASZNÁLÁSI  JAVASLATOK

A szülőszobán bármilyen okból fokozott hőveszteség-szülés után, vagy intenzív melegítés szükségessége esetén.

Császármetszéses szülés esetén. Kis súlyú újszülött kezelése esetén, aki nem igényel intenzív ellátást. Az 15oo – 2ooo gramm közötti születési súlyúak az első napokban gyakran nem tudják tartani hőmérsékletüket, A BABYWARMER lehetővé teszi, hogy a kis súlyú újszülöttek hőszabályozásuk megtámogatásával a mama mellett maradhatnak. A nyugtalan, síró, stresszelt újszülött megnyugszik a majdnem a mama pocakja által nyújtott meleg környezetben, könnyebbé teszi az ápolást, elősegíti az újszülött fejlődését, a mama felügyeletével.

Az újszülött kórházon belüli szállításakor. Az újszülött szállítására alkalmas, mivel az üzem-meleg matrac kihülési sebessége csak 1,5 °C / óra, a hálózatból való kikapcsolás után. A házon belüli szállítás közben a matrac melegen tartja az újszülöttet, a vízzel töltött matrac elnyeli a rázkódás nagy részét.A két fékezhető kerékkel ellátott trolival, a plexi bölcsőben elhelyezett, s a BABYNESTTEL pozícióban tartott baba veszélytelenül szállítható át egyik osztályról a másikra, az esetleges kezelések elvégzésére, s nem kell igénybe venni a szállításhoz egyébként használatos, más szolgáltatásra rendelkezésre álló, ismert hordozható inkubátorokat.

Az újszülött intenzív osztályon. Használata csökkenti az inkubátorban töltendő időt. Helyettesítheti az inkubátort, ha az újszülöttnek csak melegítésre és csak mérsékelt fokú monitorizálásra van szüksége. Az igen kis súlyú  (6oo – 1ooo gramm) újszülöttek  melegen tartása nem kettős falú inkubátorban gondot okozhat, míg a BABYWARMER megoldást jelent.

Ugyancsak segítséget nyújt a kissebészeti műtőben, hiszen a bölcső röntgenezhető a fűtőlappal együtt, s ha szükséges  az altatást, lélegeztetést , valamint a monitorizálást is el lehet végezni a közben megfelelő hőmérsékleten tartott páciensnél.

A BABYWARMER használata esetén lehetőség nyílik az újszülött kékfényterápiás kezelésére is.

CSAK KÓRHÁZI FELHASZNÁLÁSRA AJÁNLOTT!

NYI TOTT INKUBÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSOK:

SZÜLŐSZOBÁRA,ÚJSZÜLÖTT OSZTÁLYRA,KORA- ÉS ÚJSZÜLÖTTEK ÁPOLÁSÁRA

KÓRHÁZON BELÜLI SZÁLLÍTÁSRA (melegítés, kékfényterápia, lélegeztetés, reanimációs tevékenység, stb.)

BABYCRIB

Rozsdamentes anyagból készült önbeállós kerekeken gördíthető állvány, két fékezhető

kerékkel,(külön is rendelhető).Mérete: 980x 870x 530o mm

Bölcső, anyaga akril, mérete: 760 x 500 x 250 mm

A bölcső alján előírás szerint az esetleges  kifolyó víz  elvezetésére szolgáló lyukakkal.

Matrac, anyaga pamut,mérete: 600 x 400 x 50 mm

Dönthető, Trendelenburg-antitrendelenburg (12 fok), helyzetben rögzíthető

BABYNEST( babafészek ) :

Célja a babát megtartani a vízmatracon, fűthető gélpárnán, a   plexi bölcsőben, reanimációs

asztalon, kiságyban. Kellemes környezetet és a vízmatrac felszínén a   pihenés biztonságát

teremti  meg  a babának, azon túl , hogy biztosítja  felmelegítését,  melegen tartását.

Ezen kívül a fészek formálásával a baba  rögzítése elgurulás ellen is  biztosítható.

A rögzítő zsinór meghúzásával a lapos fészek a babát  körül ölelő párnává  alakítható.

A fészekbe a vízmatrac, vagy a gélpad  a fűtőlappal együtt  könnyedén behelyezhető.

Mérete :  650 x 450 x 50 mm, Súlya: kb. 600 g.

Anyaga: Ökotex gyapot, polyester szállal töltve.

Tisztítása: gépi mosás ,  mosógépben, max.90°C –on

1.BABY WARMER BW3

Szabályozó egység:

Feszültség:                                                              100 – 240 V, 50/60 Hz, vagy 12-24 V DC

Teljesítményfelvétel                                               15 VA átlagosan. (max. 100 VA)

Beállítható hőmérséklet                                         25 – 35°C:  0,5°C -ként,

35 – 38°C:  0,1°C - ként

Pontosság                                                                ± 0,1 °C

Riasztás: hang és fényriasztás                                 55 dBA normál, és 45 dBA csökkentett

hangerőnél

Mérete                                                                     ma:200, szé:120, d:150 mm

Súlya                                                                       1,4 kg,

Fűtőlap :

Feszültség                                                               24  V DC a szabályozó egységből

Teljesítményfelvétel                                               50 W

Mérete                                                                     580 x 250 x  2 mm

Súlya                                                                       0,5 kg

Borítás anyaga                                                         kórházi minőségű PVC

Vízállósága                                                              igen,a csatlakozó kivételével

Vízmatrac:

Mérete                                                                      600 x 270 x 30 mm

Súlya (vízzel megtöltve)                                          4,5 kg

Űrmérete                                                                  4,5 liter

Anyaga                                                                     PVC

Ajánlott algaellenes szer                                          Ardonium

Gélpárna:

Mérete:						    600 x 270 x 30 mm

Anyaga:						    AKTON viscoelastikus polymer, poly-

urethane (PU) filmbe zárva

Standardok: védelmi típus: BF,defibrillátor biztos. Védelmi jelzés: I,osztály

CE 0413 EN 60601-1,EN 60601-1-1-2,EN 60602-35,MDD,933/42EEC(SEMKO)

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza ,fogyóeszközét, szervizét ellátja:

TRIMUS Kft.  1156 Budapest, Páskomliget u.69.

Tel/fax: 1-410-1148

Mail: trimus@ t-online.hu

Honlap: www.trimus.hu