BETEGMELEGÍTŐ  RENDSZER

Típusa: OPERATHERM, OP 3-O22

Gyártó: KanMed  AB (Svédország)

A KanMed OPERATHERM OP3-022 típusú paciensmelegítő rendszer, amely áll - a szabályozó

egységből, a választható méretű fűtőlapokból az Anti Pressure Gél padokból, valamint a  melegítő szekrényből - biztonságosan, gazdaságosan és hatásosan használható a hoszan tartó műtétek alatt, valamint a hypothermiás betegek ellátásában.

A válaszható méretű fűtőlapok a  megfelelő méretű gélpadokkal kiegészítve biztosítják a páciensek

hőmérsékletének szinten tartását a hosszú ideig tartó műtétek alatt. A gélpadok használatával növelni lehet a betegek komfortérzetét, s a felfekvésből adódó problémák is nagymértékben megelőzhetők. A betegek megfelelő hőmérsékleten tartása akár a műtétek alatt, akár a betegágyban kevesebb költséggel jár, mint az anélküli hosszúra nyújtott gyógyítási eljárás.

A HYPOTHERMIA ma már megelőzhető, a kérdés csak az hogy hogyan tartsuk megfelelő hőmérsékleten betegeinket.

Az OPERATHERM OP3-022 folyamatos üzemű rendszer egyszerűen használható. A mikroprocesszorral vezérelt szabályozó egységhez a hosszú kábellel csatlakoztatott megfelelő méretű fűtőlapok a paciens alá helyezve, a géllel töltött párnákkal kiegészítve, együttesen biztosítják a páciens hőmérsékletének szinten tartását, komfortérzetét a hosszú műtétek alatt , illetve az ágyhoz kötöttség idején.

A gélpadok mérete a fűtőlapok méretének megfelelően választható. Az extra soft polyurethane gél minimálissá teszi a felfekvésből adódó elváltozások lehetőségét.Tisztítása, kezelése  egyszerű, a szokásos lemosó, fertőtlenítő folyadékkal átitatott textiliával.

A harmadik része a rendszernek a melegítő szekrény , amely egyrészt a gélpadok előmelegítését, másrészt a a különféle textiliák, infúziós oldatok melegentartását teszi lehetővé gyorsan és biztonságosan..A kívánalom szerinti polcokkal(1o-19 db), fiókokkal (2-4db) kialakítható szekrényben a fűtött levegő áramoltatásával egyenletes hőmérsékletet ( max 42°C) lehet bíztosítani a belehelyezett , a műtét során használatos anyagok számára.

SPECIFIKÁCIÓ:

OP3-022  mikroprocesszorral vezérelt szabályozó egység

Feszültség:  230V, 50/60 Hz,

Teljesítmény: 300  VA

Hőmérséklet  szabályozás: 33° C és 35 – 39° C , 0,5° C os lépésekben

Pontosság: ± 1° C

Kijelzés: LED

Riasztás: túlfűtés esetén 4o,25 ± o,75° C

Mérete: 26 x 16 x 12 cm

Súlya: 6 kg , akasztó füllel együtt

Üzemmód: folyamatos

Felmelegítési idő: 8-1o perc

Fülénél fogva rögzíthető, felakasztható

FŰTŐLAPOK:

A fűtőlapok Rtg. sugár számára átlátszó, áteresztő képessége megfelel az előírásoknak. A fűtőlapot

tűzálló, különleges  minőségű   PVC-ből gyártották, amely biztosítja annak vízállóságát, valamint

a külső hatásokkal szembeni ellenállóképességét is. A nagyobb méretű lapokban 8 db, a kisebb

méretekben 4 db beépített szabályozó szenszor biztosítja a beállított hőmérséklet pontosságát,

valamint monitorizálja a készülék működését. A fűtőlapok 3,5 méteres  csatlakozó kábellel vannak

felszerelve.A fűtőlapot a készülékhez tartozékként adott felfüggesztő kampóval lehet  biztonságosan tárolni használaton kívül.Tisztítása a szokásos lemosó fertőtlenítőkkel.

FŰTŐLAPOK MÉRETEI:

OP3-063       Mérete: 63 x 43  ( csecsemők részére,reanimációs asztalra, 1 db

gélpárnával,Babynesttel)

Teljesítmény: 1oo W, Feszültség: max 3o V DC, Súlya: 1,5 kg

OP3-104       Mérete: 1o4 x 45 (gyermekek, nőgyógyászati műtőbe, ugyanaz,mint fennt, csak

mágneses és elektromos mezők nélkül, röntgenezhető, 2 db gélpárnával)

Teljesítmény:2oo W,feszültség  max 3o V DC, súlya 3 kg

OP3-150      Mérete: 150 x 45 x   (felnőtt méret műtőasztalra, betegágyba, 3 db gélpárnával)

Teljesítmény: 2oo W, Feszültség: max 3o V DC, Súlya: 3,5 kg

GÉLLEL TÖLTÖTT PÁRNÁK

GE-436315    Mérete: 43 x 63 x 1,5 cm    ( OP3-063-hoz),súlya 4 kg

GE-455o15    Mérete: 45 x 50 x 1,5 cm    ( OP3-150-hez,OP3-104-hez), súlya 3,5 kg

STANDARDOK:  BF defibrillátor biztos, I.oszt.

EN 6o6o1-1, EN-6o6o1-1-2, EN 6o6o1-2-35

CE   o413    MDD , 93/42 EEC (SEMKO)

A készüléket Magyarországon kizárólagosan forgalmazza, szervizét ellátja, valamint a fogyóeszköz ellátásról gondoskodik

TRIMUS Kft. 1156 Budapest, Páskomliget u. 69.

Tel/fax: 1-41o-1148, Tel: 1-415-o77o.

E-mail: trimus@t-online.hu

www.trimus.hu