Az IP-1010 típusú pulzoximéter leírása

Típus: IP-1010

Gyártó: Infunix Technology Co., Ltd. (Korea)

Tulajdonságok: NELLCOR kompatibilis!

- Mozgásokból és más artefaktokból keletkezett pulzushullámok kiszűrése

- Nellcor kompatibilis érzékelők széles választékban

- Pontos mérés alacsony perfúzió esetén is

- Jól látható LCD kijelző (állítható fényerővel)

- 130 óra TREND memória

- 10 óra akkumulátoros üzemmód (transport funkció)

-  Könnyű, kompakt kivitel (hordozható és asztali használatra)

A készülék speciálisan a gyenge jelszintek mérésére lett kifejlesztve úgy, hogy képes legyen a mozgásokból és más artefaktokból keletkezett pulzushullámok kiszűrésére.

A könnyű, kompakt kivitel biztosítja a készülék sokoldalú felhasználását. Alkalmas hordozható, vagy ágy melletti készülékként való használatra.

A beépített Li-ion akkumulátor 10 órás akkumulátoros működést tesz lehetővé, így a készülék alkalmas transport feladatok ellátására is.

A készülék kijelzőjén a mérési eredmények plethysmograph formájában és nagyméretű számadatokkal kerülnek megjelenítésre.

A mért adatok a készülék memóriájában, percenként kerülnek mentésre. Az elmentett adatok a készülék 130 órás Trendjéból kereshetőek vissza, vagy az RS232 soros csatlakozón keresztül továbbíthatók a hálózatban, illetve PC-re, vagy printerre vihetők.

A készülék nővérhívó csatlakozóval is rendelkezik.

Tanusítványok: 	CE 0470	MDD 93/42/EKG

A készülék magyarországi forgalmazója, szervize, fogyóanyag szállítója:

TRIMUS Kft.

1156 Budapest, Páskomliget u. 69. Fsz. 3.

Tel/fax: 1-410-1148, Tel: 1-415-0770

Mobil: 06/20-9-838-646

E-mail:trimus@t-online .hu

www.trimus.hu

Specifikáció:

Mért paraméterek:  %SpO2, pulzusszám (PR)

Kijelző: 3 digites LED kijelző, 160˚-os látószöggel, 4 fokozatban állítható fényerősséggel.

SpO2:

Mérési tartomány: 1-100%

Pontosság:  	71-100% tartományban:

mozgás nélkül			mozgással

- Felnőtt:			     ± 2%			   ± 3%

- Újszülött:			     ± 2%			   ± 3%

- Alacsony perfúzió:               ± 2%			   ± 3%

50-70%   tartományban: ± 3%

Riasztási határértékek:

- Alsó: 35-99%		Lépésköz: 1%

- Felső: 36-100%  	Lépésköz: 1%

Pulzus:

Mérési tartomány: 25-250 BPM

Pontosság: ± 2%

Riasztási határértékek:

- Alsó: 25-249 BPM	Lépésköz: 1 BPM

- Felső: 26-250 BPM  	Lépésköz: 1 BPM

Riasztás: Azonnali hang- és fényriasztás, hibaüzenet megjelenítéssel. A hangriasztás választható időtartamra felfüggeszthető (30, 60, 90, 120 sec.).

Trend: A 130 órás trendben a mért adatok percenként kerülnek eltárolásra.

Akkumulátor:

Típusa: Li-ion (belső töltésű)

Töltési idő: 5 óra

Működési idő:  kb. 10 óra

Méretek:

Szélesség: 220 mm

Magasság:   92 mm

Mélység:   110 mm

Súly: 1,2 Kg.

Kommunikációs csatlakozás: RS232 soros port és analóg nővérhívó kimenet.

Hálózati feszültség:

Adapter: Bemenet: 100-240V, Kimenet: DC 12V

1.5 A, 50/60 Hz, 30 VA, 850 mA

Érintésvédelem:

Class II.b;   BF (defibrillátor elleni védelemmel)

Garancia: 12 hónap a készülékre, 6 hónap az érzékelőkre.

Választható érzékelők:

- Egyszer használatos érzékelők:

Méretek:

- Újszülött

- Gyermek

- Felnőtt

- Koraszülött/Felnőtt (multi-site)

- Többször használatos érzékelők:

Felnőtt ujjszenzor		             Gyermek ujjszenzor	           Felnőtt szilikonos érzékelő

Gyermek szilikonos érzékelő            Multi-site „Y” érzékelő		  Fülcsipeszes

szilikonos rögzítővel	                 érzékelő

- Hosszabbító kábel: